## Slide 1
Premiers résultats sur Front-end Tangor externe
Frédéric BLANC
15/04/2021

## Slide 2
2- Présentation des manips
Plan
3- Résultats obtenus
4- Manips à venir
1- Rappels sur le GHz

## Slide 3
1 - Rappels sur le GHz

## Slide 4
Bruit de phase GHz
Bruit de phase Mikan
Battement optique
On a fait battre le GHz avec le NKT CW pour avoir le bruit de phase optique du GHz.
A partir de 10000Hz, le GHz suit le NKT, ce qui signifie que son bruit est inférieur ou égal à celui du NKT.
Il faut voir ce que cela donne pour le GHz amplifié avec un ampli à fibre.
Pour le moment, la ligne GHz qui est essentielle pour avancer est en préparation.
On va donc travailler sur le front-end externe Tangor.

## Slide 5
2 - Présentation des manips

## Slide 6
YDFA
PP
YDFA
Osc sync
PP check
ISO
AM
Osci 40MHz
YDFA
ASE&Pulse
check
ASE&Pulse
check
#2
#3
#4
YDFA
CFBG
#1
#3
#2
#1
ISO
Schéma du front-end
Les mesures suivantes ont été prises après YDFA 4 (fibre ino) en espace libre sur une photodiode et un puissance-mètre.
Puissance-mètre
Photodiode

## Slide 7
Visuel sur l’oscilloscope

## Slide 8
3 - Résultats obtenus

## Slide 9
Fonctionnement nominal pour 1 pulse

## Slide 10
Energie des bursts

## Slide 11
Energie des bursts

## Slide 12
Interprétation des graphes
Dans un premier temps, on peut voir qu’il y a une décroissance exponentielle de l’énergie des pulses. Cela est dû à la saturation du gain.
On suppose aussi que l’énergie mesurée est bien l’énergie dans le burst, et non dans l’ASE par exemple.
Il faut aussi comparer la valeur de l’impulsion la plus énergétique à la valeur max d’énergie pour laquelle le front-end a été conçu : 12µJ<20µJ, a priori c’est bon, mais il faut faire attention à la possibilité d’effet Kerr qui induira de la CEP.

## Slide 13
4 - Manips à venir

## Slide 14
1- Faire une mesure de contraste énergétique avec un AOM externe pour voir la part d’ASE dans le burst.
2- Rajouter un WDM et un coupleur de part et d’autre de l’isolateur HPMI pour pouvoir comprendre l’influence de chaque étage de pré-ampli.
3- Injecter le GHz dans le front-end en plus de l’entrée pour le 40MHz.