## Slide 1: Calibration camera SST-02
Target USAF

## Slide 2: Raw image –> rotation (bicubic)
vertical
horizontal
Raw image
Image after rotation

## Slide 3: Zones de travail

## Slide 4: Exemple de projection et points de mesures
Projection verticale groupe 2-1
Projection horizontale demi-groupe 2-1
groupe 2-1
4 lignes
4 lignes

## Slide 5: Formules utilisées
Resolution = Nb_lignes*taille_ligne./Nb_pix
Erreur = Nb_lignes*taille_ligne./(Nb_pix^2)
Resolution moyenne = mean(Resolution)
Erreur moyenne = mean(Erreur)
Nb_lignes = nombre de lignes considérées
Nb_pix = nombre de pixels représentants les lignes considérées
Taille_ligne = taille réelle d’une ligne

## Slide 6: Résultats brutes lignes verticales (résolution horizontale)
Groupe 2-1 (1 ligne = 125 um)
14pixels pour 4 lignes
14pixels pour 4 lignes
14pixels pour 4 lignes
14pixels pour 4 lignes
13pixels pour 4 lignes
14pixels pour 4 lignes
Résolution moyenne : 36 um/pix
Erreur moyenne : 2,6 um/pix
Groupe 2-4 (1 ligne = 88,39 um)
9pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
Résolution moyenne : 36 um/pix
Erreur moyenne : 3,7 um/pix

## Slide 7: Résultats brutes lignes horizontales (résolution verticale)
Groupe 2-1 (1 ligne = 125 um)
9pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
9pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
9pixels pour 4 lignes
10pixels pour 4 lignes
Résolution moyenne : 52,8 um/pix
Erreur moyenne : 5,6 um/pix
Groupe 2-4 (1 ligne = 88,39 um)
7pixels pour 4 lignes
7pixels pour 4 lignes
7pixels pour 4 lignes
7pixels pour 4 lignes
7pixels pour 4 lignes
8pixels pour 4 lignes
Résolution moyenne : 49,5 um/pix
Erreur moyenne : 6,9 um/pix

## Slide 8: Considération résolution verticale/horizontale
Angle de 45° :
Il faut donc diviser la résolution verticale par pour avoir la résolution sur le faisceau d’électron
e- beam
camera

## Slide 9: Résolutions finales
Résolution verticale
Après correction de l’angle :
Résolution horizontale
 La résolution finale est donc uniforme sur l’image et dans les deux directions :